## _____________________________◄►_____________________________

3. ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ

Современные многофункциональные приборы для энергетического обследования инженерных систем зданий чрезвычайно разнообразны. В связи с этим для представления их особенностей за основу приняты приборы, входящие в состав мобильной лаборатории энергоаудита (http://www.beta.ru/mobile_labs) на базе автомобиля ГАЗ-2705.

3.1. Ультразвуковые расходомеры жидкости и толщиномеры

- Ультразвуковые расходомеры жидкости. Принцип их действия и технические характеристики.

- Ультразвуковые толщиномеры. Принцип их действия и технические характеристики.

Ультразвуковые портативные расходомеры жидкости типа Portaflow – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения скорости потока и объемного расхода жидкости с помощью ультразвуковых датчиков накладного типа. Они применяются для энергетического обследования систем отопления, ГВС, ПВУ и других инженерных систем зданий, а также для диагностики исследуемых объектов в составе систем автоматического контроля (рис. 3.1.).

а				б

Рис. 3.1. Расходомеры Portaflow моделей 300 (а) и 216 (б) с датчиками

Приборы типа Portaflow состоят из микропроцессорного блока (МБ1) и ультразвуковых датчиков (УД1). Датчики УД1 устанавливаются на наружной поверхности трубопровода с учетом схемы их расположения (рис. 3.2) и подключаются к блоку МБ1. Принцип действия прибора основан на зависимости времени прохождения ∆τ ультразвуковой волны между источником УД1.1 и приемником УД1.2 от скорости исследуемого потока жидкости. При этом прибор измеряет скорость v потока жидкости в трубопроводе и определяет направления ее течения, а затем пересчитывает результаты измерений в объемный расход.

Для ультразвуковых расходомеров Portaflow 300 применяются датчики четырех типов (A, B, C и D), что делает их универсальными при измерениях скорости потока в трубопроводах с диаметром от 13 до 5000 мм. Датчики УД1.1 и УД1.2 позиционируются на трубопроводах с помощью специальных приспособлений для работы в режимах отражения и в диагональном, как показано на рис. 3.2. Диагональный режим применяется в том случае, если сложно выполнить измерения в режимах отражения. Отличительная особенность этих ультразвуковых расходомеров заключается в том, что измерения параметров жидкости проводятся без врезки датчиков УД1 в трубопроводы.

а					 б

Рис. 3.2. Схемы расположения ультразвуковых датчиков для измерений:

а – режим отражения; б – диагональный режим

Основные технические характеристики расходомеров Portaflow 300 и 300 SE (Second Edition) приведены в табл. 3.1.

Учитывая, что расходомеры Portaflow 300 и 300 SE работоспособны при измерениях скорости потока для широкого диапазона диаметров труб, поэтому фирмой Micronics Ltd (Великобритания) были дополнительно разработаны расходомеры типа Portaflow 204 и 216. Они имеют меньшие габариты, массу и предназначены для измерений скорости потока в трубопроводах с диаметрами соответственно от 13 до 115 мм и от 50 до 400 мм, что важно при обследованиях систем теплоснабжения в ИТП.

Таблица 3.1

Характеристики расходомеров Portaflow 300 и 300 SE

| Технические характеристики | Наименование расходомеров |  |
| --- | --- | --- |
|  | Portaflow 300 | Portaflow 300 SE |
| Внутренний диаметр труб, мм | 13 … 89 (датчик А) 90 … 1000 (датчик В) 300 … 2000 (датчик С) 1000 … 5000 (датчик D) | 50 … 1000 |
| Температура труб, оС | – 20 … + 200 | – 20 … + 125 |
| Материал труб | Сталь, чугун, пластмасса, бетон и др. |  |
| Измеряемая среда | Горячая вода, теплоноситель и другие типы жидкостей |  |
| Скорость потока, м/с | до 12 |  |
| Погрешность измерения | ± 3 % или 0,03 м/с |  |
| Ввод данных | Клавиатура |  |
| Вывод информации | Графический дисплей, импульсный и аналоговый выходы, встроенный накопитель 112 кБ или более 50000 точек измерений, связь с компьютером с помощью интерфейса RS-232 |  |
| Питание | 220 В или автономное | 220 В или автономное |
| Габариты, мм | 275×150×55 | 236×125×41 |
| Масса блока, кг | 1,5 | 1,0 |

Основные технические характеристики расходомеров Portaflow 204 и 216 приведены в табл. 3.2.

При определении параметров потока жидкости с помощью ультразвуковых расходомеров в микропроцессорный блок этих приборов необходимо дополнительно вводить информацию о толщине трубопроводов и их диаметре. При этом в расходомерах Portaflow 300 и 300 SE предусмотрено, чтобы информация из памяти приборов считывалась, а затем обрабатывалась и анализировалась на компьютере с помощью базового программного обеспечения (ПО поставляется с приборами). В условиях применения ультразвуковых расходомеров для определения параметров потока жидкости необходимо учитывать, что увеличение толщины осажденного слоя на внутренней поверхности трубопровода приводит к существенному затуханию ультразвуковой волны и в этом случае приборы становятся неработоспособными. В связи с этим при измерениях необходимо учитывать параметры отраженной ультразвуковой волны, которые отображаются на дисплее микропроцессорного блока.

Таблица 3.2

Технические характеристики расходомеров Portaflow 204 и 216

| Характеристики | Наименование расходомеров |  |
| --- | --- | --- |
|  | Portaflow 204 | Portaflow 216 |
| Внутренний диаметр труб, мм | 13 … 115 | 50 … 400 |
| Температура труб, оС | – 20 … + 125 |  |
| Материал труб | Сталь, чугун, пластмасса, бетон и др. |  |
| Измеряемая среда | Горячая вода, теплоноситель и другие типы жидкостей |  |
| Скорость потока, м/с | до 8 | до 12 |
| Погрешность измерения | ± 3 % или 0,03 м/с |  |
| Ввод данных | Клавиатура |  |
| Вывод информации | Дисплей | Дисплей, аналоговый выход |
| Питание | 220 В или автономное |  |
| Габариты, мм | 200×100×40 |  |
| Масса блока, кг | 0,4 | 0,8 |

Ультразвуковые толщиномеры типа Sonagage II –микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения с помощью ультразвуковых датчиков толщины стенок различных объектов, доступ к которым возможен только с одной стороны и выполненных из однородного материала. Приборы этого типа возможно применять совместно с ультразвуковыми расходомерами жидкости типа Portaflow для определения толщины трубы.

Принцип действия прибора основан на измерении временной задержки между излучаемым ультразвуковым импульсом и принимаемым отраженным «эхо-сигналом», т.е. работает по принципу эхолота. Этот способ широко используется в методах неразрушающего контроля. В приборе используются пьезоэлектрические датчики, которые при подаче на них электрических импульсов излучают ультразвуковые волны (УЗВ), а затем в режиме приема, преобразуют УЗВ в электрические сигналы. По величине временной задержки и с учетом известной скорости звука в материале v определяют толщину δ измеряемого материала по следующей зависимости:

δ=vΔt2,

где Δt – время прохождения УЗВ через измеряемый материал в обоих направлениях.

Прибор Sonagage II состоит из микропроцессорного блока и набора ультразвуковых датчиков с учетом диапазона измерений толщин стенок исследуемых объектов. Основные технические характеристики ультразвукового толщиномера Sonagage II приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Характеристики ультразвукового толщиномера Sonagage II

| Технические характеристики | Толщиномер Sonagage II |
| --- | --- |
| Диапазон измерений, мм | 0,75 … 199 |
| Порог чувствительности, мм | 0,01 |
| Температура объекта, С | – 10 … + 260 |
| Абсолютная погрешность измерения, мм | 0,01 |
| Вывод информации | Дисплей |
| Питание | Автономное |
| Габариты, мм | 145  79  35 |
| Масса, г | 300 |

Диапазон измерения толщин стенок и пределы изменения температуры исследуемого объекта прибором Sonagage II зависят от типа датчика. Основные технические характеристики датчиков ультразвукового толщиномера Sonagage II приведены в табл. 3.4.

При выборе датчиков ультразвукового толщиномера Sonagage II с целью определения толщины трубопроводов с теплоносителем в системах отопления, ГВС, ПВУ и других инженерных системах зданий необходимо учитывать допускаемую температуру объекта, т.е. согласно данным табл. 3.4 для обследования трубопроводов систем теплоснабжения могут быть использованы только датчики типа SG1HT и SG2 HT.

Таблица 3.4

Технические характеристики датчиков Sonagage II

| Датчик | Диаметр контакта, мм | Рабочая частота, МГц | Диапазон измерения толщин, мм | Допускаемая температура объекта, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 10 | 5,00 | 1,00 … 155,0 | до 45 |
| SG2 | 16 | 2,25 | 5,00 … 199,9 | до 45 |
| SG3 | 10 | 7,00 | 0,75 … 25,0 | до 45 |
| SG1HT | 10 | 5,00 | 1,00 … 155,0 | до 260 |
| SG2 HT | 16 | 2,25 | 3,50 … 155,0 | до 260 |

Общий вид микропроцессорного толщиномера Sonagage II, работающего с накладными ультразвуковыми датчиками, показан на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Ультразвуковой толщиномер Sonagage II

В толщиномере предусмотрена автоматическая калибровка нуля для ультразвуковых датчиков с учетом любых однородных материалов, автоматическое отключение прибора, если он не активизируется в течение нескольких минут. Ультразвуковые толщиномеры Sonagage II поставляются фирмой Sonatest (Великобритания).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назначение ультразвуковых портативных расходомеров жидкости типа Portaflow.

- Какой принцип действия положен в основу ультразвуковых расходомеров жидкости типа Portaflow?

- В чем отличие «диагонального» режима функционирования расходомера типа Portaflow от его режима типа «отражения»?

- Зачем в расходомерах жидкости Portaflow 300 используются 4 типа ультразвуковых датчиков накладного типа?

- Чем отличаются расходомер Portaflow 300 от расходомеров Portaflow 204 и Portaflow 216?

- Предусмотрена ли возможность передачи данных от расходомеров Portaflow в компьютер и для каких типов?

- Назначение ультразвуковых толщиномеров.

- Какой принцип действия положен в основу ультразвуковых толщиномеров типа Sonagage II?

- Что характерно для датчиков ультразвукового толщиномера с увеличением рабочей частоты?

- Возможно ли применение ультразвукового толщиномера для измерения толщины осажденного слоя на внутренней поверхности трубопровода?

- Имеются ли типы датчиков ультразвукового толщиномера Sonagage II, которые можно применять для измерения толщин трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения, приточно-вентиляционных установок и др.

3.2. Цифровые термоанемометры и измерители влажности

- Цифровые термоанемометры. Принцип их действия и технические характеристики.

- Цифровые термовлагомеры. Принцип их действия и технические характеристики.

Цифровые термоанемометры типа Testo – комбинированные микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения скорости и температуры потока воздуха. Они применяются для контроля параметров воздуха помещений, в каналах и воздуховодов систем вентиляции, кондиционирования и для других целей.

Принцип действия датчика скорости термоанемометра основан на зависимости величины температурного разбаланса в измерительной схеме чувствительного элемента от скорости измеряемого потока воздуха.

Общий вид трех типов термоанемометров Testo 405, Testo 415 и Testo 425 показан на рис. 3.4, а.

Приборы Testo 405, Testo 415 – термоанемометры со встроенным зондом, в котором расположены датчики скорости и температуры измеряемого потока воздуха. Testo 425 является составным и содержит: микропроцессорный блок и выносной телескопический зонд с длиной до 675 мм с расположенными в нем датчиком скорости и термопреобразователем сопротивления. В приборах Testo предусмотрено автоматическое отключение, если они не активизируются в течение нескольких минут.

Основные технические характеристики цифровых термоанемометров типа Testo приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Характеристики цифровых термоанемометров типа Testo

| Технические характеристики | Наименование термоанемометров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testo 405 | Testo 415 |  |  | Testo 425 |
| Диапазон измерений Т, оС | – 20 … + 50 | – 20 … + 50 |  |  | – 20 … + 70 |
| Погрешность измерения Т | ±0,5 оС |  |  |  |  |
| Диапазон измерений v, м/с | 0 … 5 (–20 , … , 0 оС) 0 … 10 (0 , … , 50 оС) |  | 0 … 10 |  | 0 … 20 |
| Погрешность измерения v | ± 0,05 м/с или ± 5% (0 … 2 м/с); ± 0,5 м/с или ± 5% (2 … 20 м/с) |  |  |  |  |
| Расход, м3/ч | 0 … 99999 |  |  | – |  |
| Запоминание измерений | Текущих, min и max значений, усреднение по времени и количеству измерений |  |  |  |  |
| Вывод информации | Дисплей |  |  |  |  |
| Питание | Автономное |  |  |  |  |
| Габариты блока, мм | 300 х 12 |  |  | 190 х 57 х 42 |  |
| Масса, г | Не более 300 |  |  |  |  |

При измерениях скорости потока воздуха в воздуховодах или каналах должны быть выбраны участки с расположением измерительных сечений по потоку на расстояниях не менее шести диаметров условного прохода (Dу) от места возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и др.) и не менее двух Dу перед ним. Допустимо соотношение 3:1 по потоку. В других случаях необходимо учитывать существующие методики аэродинамических испытаний. Термоанемометры Testo 405, Testo 415 и Testo 425 поставляются фирмой Testo GmbH & Со (Германия).

Цифровые измерители влажности и температуры (термовлагомеры) типа N 8004 – комбинированные микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Они применяются для контроля параметров воздуха внутри помещений, в системах вентиляции, кондиционирования, ПВУ и др.

Относительная влажность – отношение упругости (парциального давления) водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при той же температуре (выражается в процентах).

Общий вид цифрового измерителя влажности и температуры N 8004 с зондом показан на рис. 3.4, б.

а						   б

Рис. 3.4. Цифровые термоанемометры и термовлагомер:

а – Testo 405, Testo 415 и Testo 425 (с выносным телескопическим зондом); б – N 8004 с зондом

В состав измерителя влажности и температуры N 8004 входят: микропроцессорный блок и зонд с размещенными датчиками влажности и температуры воздуха. Для измерения относительной влажности используется сорбционно-емкостной чувствительный элемент, принцип действия которого основан на зависимости диэлектрической проницаемости влагочувствительного полимерного слоя от влажности воздуха. Для измерения температуры применяется термистор (полупроводниковый термопреобразователь сопротивления). В приборах типа N 8004 предусмотрено их автоматическое отключение, если они не активизируются несколько минут.

Основные технические характеристики измерителя влажности и температуры N 8004 приведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Характеристики измерителя влажности и температуры N 8004

| Технические характеристики | Измеритель влажности и температуры N 8004 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения влажности, % | 0 … 100 |
| Погрешность при измерении влажности |  2% (0 … 90%);  3% (90 … 100%) |
| Диапазон измерения температуры, С | – 20 … 60 |
| Погрешность при измерении температуры |  0,5 С |
| Питание | Автономное |
| Вывод информации | Дисплей |
| Габариты электронного блока, мм | 183 х 68 х 31 (зонд –200 х Ø23) |
| Масса электронного блока, г | Не более 400 |

При измерениях относительной влажности и температуры воздуха в помещениях зданий следует учитывать, что существующие санитарные нормы рекомендуют поддерживать внутри помещений относительную влажность порядка 45 … 55% при температуре 22 … 25°С. Уменьшение влажности менее 30% приводит к повышению восприимчивости человека к респираторным инфекциям верхних дыхательных путей, так как при этом сохнет слизистая оболочка органов дыхания. Недостаток влаги в воздухе способствует накоплению статического электричества и препятствует оседанию пыли в помещениях. Повышенное содержание воды в воздухе более 60%  приводит к ее конденсации на охлажденных предметах, в прохладном местах помещений и к размножению бактерий и плесени. При этом больные гипертонией и атеросклерозом плохо переносят влажную атмосферу.

Данные о предельном количество воды в воздухе при температурах от 0 до 30оС следующие:

- при 0 оС соответственно 4,8 г/м3;

- при 10 оС – 9,4 г/м3;

- при 20 оС – 17,3 г/м3;

- при 30 оС – 30,3 г/м3,

т.е. чем холоднее воздух, тем меньше водяного пара он может содержать. Цифровые измерители влажности и температуры типа N 8004 поставляются фирмой Comark Ltd (Великобритания).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назначение термоанемометров типа Testo.

- Какой принцип действия положен в основу датчика скорости термоанемометра типа Testo?

- Какие типы датчиков находятся в зонде измерительного прибора типа Testo 425?

- Что необходимо учитывать при измерениях скорости потока воздуха в трубопроводах?

- Можно ли применять термоанемометры типа Testo для измерения скорости потока воздуха при температурах за его диапазоном измерений температуры?

- Область применения измерителей относительной влажности и температуры воздуха.

- Что понимают под относительной влажностью воздуха?

- Какие типы датчиков находятся в зонде измерительного прибора типа N8004?

- Какой диапазон измерения у термовлагомера по влажности и температуре?

- Какой принцип действия положен в основу датчика влажности термовлагомера?

- Какую необходимо поддерживать в помещениях относительную влажность (согласно санитарным нормам) и при какой температуре?

- К чему приводит изменение в помещениях зданий рекомендуемой относительной влажности (согласно санитарным нормам)?

3.3. Цифровые манометры

- Цифровые манометры. Назначение и технические характеристики.

Электронные дифференциальные цифровые манометры типа C 95 –микропроцессорные многофункциональные измерительные приборы с выводом информации на дисплей, предназначенные для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений жидкостей и газов, а также для определения скорости газовых и воздушных потоков с помощью пневмометрических трубок, например, типа Пито.

Общий вид дифференциального цифрового манометра типа С 95 показан на рис. 3.5, а.

Область применения дифференциальных манометров типа C 95, связана с контролем параметров воздуха в каналах систем вентиляции, кондиционирования, при аэродинамических исследованиях газовых и воздушных потоков с целью контроля параметров давления и скорости их и др.

Принцип действия чувствительного элемента измерительного дифференциального цифрового манометра основан на эффекте (см. гл. 2, п. 2.2), связанном с изменением электрического сопротивления полупроводниковых тензорезисторов при деформации (растяжения или сжатия) мембраны под действием, например, перепада давлений.

Основные технические характеристики дифференциальных цифровых манометров моделей C 95 приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Характеристики цифровых манометров типа C 95

| Технические характеристики | Дифференциальные цифровые манометры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 9551 | С 9553 | С 9555 | С 9557 |
| Диапазон измерения, кПа | 0 … ± 14 | 0 … ± 35 | 0 … ± 200 | 0 … ± 690 |
| Порог чувствительности манометра, кПа | 0,001 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Погрешность измерения | ± 0,2% полной шкалы при + 23ºС |  |  |  |
| Питание | Автономное |  |  |  |
| Вывод информации | Дисплей |  |  |  |
| Габариты, мм | 170 х 80 х 30 |  |  |  |
| Масса, г | 300 |  |  |  |

Из представленных данных в табл. 3.7 следует отметить дифференциальные цифровые манометры модели С 9551, имеющие порог чувствительности 1 Па.

При измерениях разности давлений ∆Р = Р1 – Р2  с учетом того, что Р1.> Р2, величина Р1 подается на вход прибора с обозначением «+», а Р2 – соответственно на вход прибора с обозначением «–». При измерениях избыточного давления или разрежения величина Ризмер подается на вход прибора с обозначением «+», при этом вход прибора с обозначением «–», сообщается с атмосферным давлением, т.е. является свободным.

Дифференциальные цифровые манометры имеют возможность определять скорость воздушных потоков на основе измерения разности давлений и перевода этой величины в значение скорости потока воздуха с учетом применения пневмометрических трубок типа Пито. В состав приборов типа С 95 входят: микропроцессорный блок, зажимы-переходники и соединительные трубки. Дифференциальные цифровые манометры моделей C 95 поставляются фирмой Comark Ltd (Великобритания).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назначение и область применения дифференциальных цифровых манометров типа C 95.

- Какой принцип действия положен в основу чувствительного элемента дифференциального цифрового манометра?

- Можно ли применять дифференциальные цифровые манометры типа C95 для измерения скорости потока газа или воздуха?

- Какой минимальный порог чувствительности имеют цифровые манометры типа С 95 и что понимают под порогом чувствительности?

3.4. Цифровые контактные и инфракрасные электронные термометры

- Цифровые термометры. Их особенности и технические характеристики.

- Инфракрасные электронные термометры. Принцип их действия и технические характеристики.

Цифровые термометры типа N 9008 – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения температуры объектов в установленном диапазоне с помощью датчиков температуры типа термопар. Эти измерительные приборы применяются при технологическом контроле элементов систем отопления, кондиционирования, ПВУ, котельных крышных, встроенных и др.

Общий вид двухканального микропроцессорного термометра N 9008 с набором различных типов термопар, расположенных в кейсе, показан на рис. 3.5, б.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3.5. Общий вид дифференциального манометра типа  С95 (а) и цифрового двухканального термометра N 9008 (в кейсе) (б)

Основные технические характеристики цифрового двухканального термометра N 9008 приведены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Характеристики цифрового двухканального термометра N 9008

| Технические характеристики | Цифровой двухканальный термометр N 9008 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры, °C | – 200 … + 1100 (зависит от типа термопары) |
| Порог чувствительности, °C | 0,1 (ниже 1000 °C) 1,0 (выше 1000 °C) |
| Длина рабочей части термопар, мм | не менее 100 |
| Погрешность при измерении | ± 0,1 % от показаний |
| Питание | Аавтономное |
| Тип термопары | К, J, T, N, R, S |
| Вывод информации | Дисплей |
| Габариты, мм | 155 х 82 х 31 |
| Масса, г | 270 |

Двухканальный термометр N 9008 состоит из микропроцессорного блока и набора датчиков температуры, включая, например, термопары поверхностного типа (50 … + 250 ºС),  термопары  погружного  типа    (– 100 … + 1100 ºС) и 2 термопары с возможностью установки с помощью магнитов (– 50 … + 150 ºС).

Принцип действия термоэлектрических преобразователей, применяющихся с цифровыми термометрами N 9008, основан на функциональной зависимости термоэлектродвижущей силы от разности температур между спаями рабочими и свободными (рабочий спай должен находится на измерительном объекте). Цифровые контактные термометры N 9008 поставляются фирмой Comark Ltd (Великобритания).

Инфракрасные электронные термометры фирмы RAYTEK – микропроцессорные приборы, предназначенные для бесконтактного измерения температуры объектов. Основная их область применения связана с обследованием и диагностикой:

- энергетического оборудования (теплотрассы, бойлеры, котельные крышные, встроенные и др.);

- удаленных и труднодоступных элементов инженерных систем зданий;

- токоведущих элементов электрооборудования под высоким напряжением;

- движущихся объектов, полимерных пленок и др.

Принцип действия инфракрасных термометров основан на определении температуры исследуемых объектов по их тепловому излучению. Для точного наведения на измеряемую поверхность объекта применяются лазеры.

В сравнении с цифровыми контактными термометрами инфракрасные электронные термометры позволяют измерять высокие температуры (например, квазимонохроматические пирометры – это порядка нескольких тысяч ºС) и отличаются высоким быстродействием. Например, для приемников теплового излучения постоянные времени следующие:

- электронно-оптических преобразователей – до 10-12 с;

- специальных фотоэлементов – до 10-9 с;

- фотоэлектрических приемников излучения с внутренним фотоэффектом – 10-7 с;

- для примесных фотосопротивлений – до 10-10 с;

- для тепловых приемников излучения – до 10-9 с.

Однако в основном для тепловых приемников излучения постоянные времени порядка 10- 2 … 10-3 с. При этом инфракрасные электронные термометры существенно уступают в классе точности контактным термометрам. Самый высокий класс точности среди инфракрасных термометров фирмы RAYTEK имеют приборы серии Raynger ST и MX (класс точности 1,0).

Общий вид двух представителей инфракрасных термометров фирмы RAYTEK (Германия) показан на рис. 3.6.

а				б

Рис. 3.6. Инфракрасные микропроцессорные термометры RAY ST 60/80  (а)  и  RAY MX4 (б)

Основные технические характеристики инфракрасных термометров типа Raynger ST приведены в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Характеристики инфракрасных термометров типа Raynger ST

| Технические характеристики |  | Инфракрасные термометры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAY ST 60 |  | RAY ST 80 |  |  |
| Диапазон температур, С | – 32 … + 600 |  | – 32 … + 760 |  |  |  |
| Угловое разрешение | 1:30 |  | 1:50 |  |  |  |
| Регулируемый коэффициент излучения | 0,2 … 1,0 |  |  |  |  |  |
| Запоминание измерений, С | Тmax., Тmin., ΔТ, Тсред.. |  |  |  |  |  |
| Система прицеливания | Круговой лазер |  |  |  |  |  |

Основные технические характеристики инфракрасных термометров Raynger MX приведены в табл. 3.10.

Таблица 3.10

Характеристики инфракрасных термометров Raynger MX

| Технические характеристики |  | Инфракрасные термометры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAY MX2 |  |  | RAY MX4 | RAY MX6 |  |
| Диапазон температур, С | 30 … + 900 |  |  | – 30 … + 900 |  |  |  |
| Угловое разрешение | 1:60 |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый коэффициент излучения | 0,2 … 1,0 |  |  |  |  |  | 0,1 … 1,0 |
| Запоминание измерений, С | Тmax., Тmin., ΔТ, Тсред.. и др. |  |  |  |  |  |  |
| Система прицеливания | Круговой лазер |  |  |  |  |  | Круговой лазер с фотокамерой |
| Регистрация измерений в памяти прибора и связь с компьютером (ПК) | Нет |  | Выход на ПК через RS-232 |  |  |  | до 100 измерений и связь с ПК по USB |
| Встроенная таблица коэффициента излучения | Нет |  | Есть |  |  |  | Есть |
| Программное обеспечение | Нет |  | Под Windows |  |  |  | Под Windows |
| Термопара для калибровки | Нет |  | Есть |  |  |  | Есть |

Raynger моделей MX в отличие от инфракрасных термометров Raynger ST позволяет измерять температуру до 900°C. Они снабжены круговым 16-точечным лазерным прицелом с центральной точкой посередине для точного определения области измерения. Графический дисплей автоматически позволяет выводить 10 последних значений, включая максимум и минимум. Модели MX4 и MX6 – это инфракрасные термометры с расширенными функциями, работающие с термопарами K и J, термистором (типа NTC). Они имеют, встроенную в память, таблицу с 30 типами материалов для выбора коэффициента излучения. Эти модели снабжены программным обеспечением, совместимым с Windows, и имеют стандартные интерфейсы и образцовую термопару типа К. ПО позволяет сохранять до 10000 значений, задавать интервалы считывания информации, диапазоны измерений и их предельные значения, выводить на дисплей данные от контактного датчика температуры и инфракрасного термометра. Предусмотрена возможность функционирования инфракрасного термометра совместно с компьютером. Это позволяет осуществлять сканирование температуры поверхности элементов инженерных систем зданий, например, калориферов с целью их диагностирования.

Инфракрасные электронные термометры поставляются фирмой RAYTEK (Германия).

Вопросы для самоконтроля знаний

- С какими типами датчиков температуры функционируют микропроцессорные термометры N 9008?

- Какой принцип действия датчиков температуры, функционирующих с микропроцессорными термометрами N 9008?

- Возможно ли применение термопреобразователей сопротивления (металлических или полупроводниковых) совместно с микропроцессорным термометром N 9008?

- Можно ли измерять температуру воздуха, например, в помещениях, микропроцессорным измерительным прибором типа N 9008 с помощью его датчиков?

- Назначение и область применения инфракрасных термометров.

- Какие особенности характерны инфракрасным термометрам в сравнении с контактными термометрами?

- Какой порядок постоянной времени характерен для приемников инфракрасного излучения?

- Какой принцип действия инфракрасного термометра?

- Какие диапазоны измерения температуры у инфракрасных термометров типа Raynger MX?

- Предусмотрена ли возможность передачи данных от инфракрасных термометров в компьютер и от каких типов?

3.5. Анализаторы количества и качества электрической энергии

- Электроанализатор. Назначение и технические характеристики.

- Картриджи-программаторы, их назначение.

Анализаторы количества и качества электрической энергии (электроанализаторы) типа AR.5 – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения, вычисления, регистрации и анализа качественных и количественных параметров переменного напряжения и тока, включая гармонические составляющие до 49-го порядка, в однофазных и трехфазных сетях.

Микропроцессорный прибор применяется для контроля и диагностики электрооборудования инженерных систем зданий, обнаружения утечек электроэнергии, при обследованиях электросетей для определения показателей качества энергии, построения графиков потребления активной и реактивной мощности, проверки приборов и систем учета электроэнергии и др.

Общий вид анализатора количества и качества электрической энергии AR.5/ AR.5М и токовые клещи различного типа (CP-200/2000A, CPR-500/1000A и CP-5/100A) показаны на рис. 3.7.

а		  б		       в		г

Рис. 3.7. Электроанализатор и токовые клещи:

а – AR.5/AR.5М;  б – CP-200/2000A;  в – CPR-500/1000A;  г –  CP-5/100A

Электроанализатор подключается с помощью датчиков тока и потенциальных проводов к одно- или трехфазной сети 220/380 В или к измерительным трансформаторам тока и напряжения высоковольтных сетей. Прибор имеет 6 измерительных каналов (3 по току и 3 по напряжению), по которым поступает первичная информация, причем модель AR.5L оснащена дополнительным каналом для измерения тока нейтрали. В качестве датчиков тока применяются клещи или гибкие разъемные кольца (замыкаются вокруг токопровода и могут устанавливаться в тех местах, в которых обычные клещи не проходят по своим габаритам) с номиналом от единиц до тысяч ампер. При этом подключение к трансформаторам тока с выходом 5 А производится с помощью клещей или специального шунта. Для достижения минимальной погрешности при измерениях необходимо, чтобы Imax в обследуемой сети примерно соответствовал номиналу датчика.

По измеренным величинам микропроцессор прибора рассчитывает параметры (порядка 30), на основе которых можно судить о количестве и качестве электроэнергии как потребляемой, так и выданной. При этом с периодичностью от 1 секунды до 4 часов измеряются и записываются в память следующие параметры:

- напряжения каждой фазы и среднее;

- токи каждой фазы и средний;

- частота сети;

- cos φ  в каждой фазе;

- 3-фазный коэффициент мощности;

- активная, индуктивная и емкостная мощности по фазам и суммарно;

- активная, индуктивная и емкостная (потребленная и выданная) энергии.

Основные технические характеристики анализатора количества и качества электрической энергии AR.5М приведены в табл. 3.11.

Таблица 3.11

Основные характеристики электроанализатора AR.5М

| Технические характеристики | Электроанализатор AR.5М |
| --- | --- |
| Число фаз | 3 |
| Частота, Гц | 45 … 65 |
| Максимальное напряжение, В | 500 (фазное) и 866 (междуфазное) |
| Максимальный ток, А | 5 … 2000 (определяется токовыми клещами) |
| Класс точности по току и напряжению | 0,5 (без учета датчиков тока) |
| Класс точности по мощности и энергии | 1,0 (без учета датчиков тока) |
| Период измерения: - программа «быстрые процессы» - программы базовая и остальные | 0,02 с … 1 с. 1 с … 4 ч |
| Устройство отображения | Графический дисплей |
| Связь с компьютером | Иинтерфейс RS-232 |
| Программное обеспечение | Под Windows |
| Питание | 220 В или автономное |

При измерениях фиксируются максимальные и минимальные значения параметров. Рассчитанные параметры выводятся на графический дисплей прибора, что позволяет просматривать формы синусоид токов и напряжений, одновременно отображать до 30 параметров в реальном времени и программировать прибор с помощью экранных меню и др.

Первичная информация из памяти прибора считывается на компьютер с помощью базового ПО. Программа POWERVISION предназначена для работы в операционной среде Windows 95/98/ME/XP и позволяет выполнять анализы исследуемых электрических систем.

Особенность электроанализатора AR.5/AR.5М связана с выполнением большинства функций на программном уровне. Это дает возможность пользователям наращивать функции приборов AR.5М путем приобретения дополнительных картриджей-программаторов:

- Программатор ARI (гармоники) превращает прибор в анализатор гармонических искажений, вычисляющий спектр гармоник тока и напряжения по всем фазам до 49-го порядка.

- Программатор CL (возмущения) превращает прибор в анализатор кратковременных возмущений: провалов, импульсов и т.д. Прибор автоматически фиксирует время возмущения и записывает форму искаженной синусоиды напряжения, захватывая по два периода до и после возмущения.

- Программатор FL (фликер) превращает прибор в анализатор интенсивности фликера (низкочастотной модуляции, выражающейся в мигании освещения) в соответствии ГОСТом на качество энергии.

- Программатор FCH (быстрые процессы) позволяет регистрировать переходные процессы, например, при пуске двигателей.

- Программатор CM (проверка счетчиков) оперативно определяет погрешности электросчетчиков без их отключения.

Основной состав анализатора количества и качества электрической энергии AR.5/AR.5М следующий:

- процессорные блоки AR.5 (память 256 Кб) или AR.5M (память 1 Мб);

- токовые клещи и датчики тока (C-FLEX);

- шунт для подключения к трансформаторам тока с выходом 5 А;

- картриджи-программаторы.

В состав датчиков тока (C-FLEX) входят: гибкие разъемные кольца для каждой фазы; усилитель; блок питания 9 В.

Анализаторы количества и качества электрической энергии типа AR.5 поставляются фирмой Circutor (Испания).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Назначение и область применения анализаторов количества и качества электрической энергии.

- Сколько измерительных каналов имеет электроанализатор AR.5 и для каких целей?

- Какие типы датчиков тока можно применять в случае, если невозможно использовать измерительные клещи?

- Предусмотрена ли возможность передачи данных от электроанализаторов в компьютер и имеется ли базовое ПО?

- Какое основное назначение у картриджей-программаторов?

- При использовании программатора FL (фликер), в какой прибор превращается электроанализатор AR5.М?

- Позволяет ли электроанализатор AR.5/AR.5М регистрировать переходные процессы?

- Позволяет ли электроанализатор AR.5/AR.5М определять погрешности электросчетчиков без их отключения?

3.6. Тепловизоры в качестве измерительных приборов

для определения температурного поля объектов

- Тепловизоры как измерительные приборы. Назначение и технические характеристики.

В настоящее время применение тепловизионных систем значительно расширилось и в будущем им предстоит повсеместное использование, так как они имеют огромный прикладной потенциал, связанный с уникальными возможностями диагностики различных типов объектов, обладающих тепловым излучением. Тепловизор (так стали называться тепловизионные системы с 1970-х годов) – устройство для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн. Тепловизоры в качестве измерительных приборов предназначены для определения температурного поля исследуемого объекта.

Область применения тепловизоров связана с определением теплотехничесих характеристик тепловыделяющих объектов, с обследованием и диагностикой различного типа энергооборудования и др. С помощью тепловизоров можно осуществлять следующее:

- выявлять участки повышенных теплопотерь в конструкциях;

- диагностировать техническое состояние отопительных приборов, трубопроводов, теплосетей и др.;

- определять участки повреждения теплоизоляции на теплотрассах, а также места утечек и прорывов на них;

- определять эффективность работы теплообменников в различных системах;

- определять участки нарушения футеровок и повреждения теплоизоляции на энергоустановках;

- диагностировать состояния элементов теплового оборудования и электрооборудования;

- выявлять дефектные контакты, соединения, а также определять состояние элементов в сети и энергосистемах;

- определять места утечек тока в изоляции и изоляционных конструкциях;

- выявлять перегруженные элементы в релейной защите и системах автоматизации, а также перегруженные кабели и провода;

- диагностировать состояния высоковольтного оборудования, их элементов и др.

Один из современных представителей тепловизионных систем – тепловизор NEC TH5104 показан на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Общий вид тепловизора NEC TH5104

Этот многофункциональный тепловизор с охлаждаемым приемником излучения функционирует в инфракрасном диапазоне волн от 3 до 5,3 мкм и имеет диапазон измеряемых температур –10 … +800°С (возможно расширение до 1500°С) с порогом чувствительности не менее 0,1°С. Отображение полученной информации осуществляется на цветном дисплее с записью термоизображений (объем памяти рассчитан на 64 термограммы).

Основные технические характеристики тепловизора NEC TH5104 приведены в табл. 3.12.

Таблица 3.12

Основные характеристики тепловизора NEC TH5104

| Технические характеристики | Тепловизор NEC TH5104 |
| --- | --- |
| Температурный диапазон (2 поддиапазана) Т, °С | – 10 … + 200 + 100 … + 800 (до + 1500) |
| Порог чувствительности, °С | 0,1 при 30°С |
| Погрешность измерения | 1% во всём диапазоне |
| Спектральный диапазон, мкм | 3,0 … 5,3 |
| Приемник | Линейка HgCdTe (Пельтье) |
| Подстройка коэффициента излучения | 1,0 … 0,01 (с шагом 0,01) |
| Дисплей | Цветной ЖК |
| Функции дисплея | Запуск / фиксация изображения Цветной / Монохромный Отображение изотермических полос (4 полосы). Палитра 16, 32, 64, 128, 256 цветов; радужная палитра |
| Функции обработки данных | Измерение Т по точкам ( 10). Настройка коэффициента излучения по нескольким точкам ( 10). Звуковая сигнализация заданного порога температур. |
| Поле зрения (TFOV) | Стандартное 21,5° х 21,5; оптический 2 х ZOOM |
| - дополнительное | 9° х 9; 36° х 36; 72° х 72 |
| Частота кадров, Гц | 22 |
| Количество пиксель в изображении | 256 х 233 |
| Динамический диапазон | 12 бит полного диапазона |
| Запись термоизображений | Compact Flash карты (формат TMP) |
| Видеовыход | PAL / NTSC, RGB |
| Питание | 220 В или автономное |
| Температура работы, °С | –10 … + 40 |
| Габариты, мм | 198 х 93 х 210 |
| Масса, кг | 2,5 |

Тепловизор NEC TH5104В в сравнении с типовыми моделями этой же фирмы обладает высоким порогом чувствительности и минимальной погрешностью измерения. Связь с компьютером осуществляется с помощью стандартного интерфейса RS-232. Предусмотрен видеовыход PAL/NTSC. Тепловизор NEC TH5104 разработан с учетом использования в жестких условиях промышленного производства и для полевых условий. Тепловизоры NEC TH5104 поставляются концерном NEC San-ei (Япония).

Вопросы для самоконтроля знаний

- Что такое «тепловизор» и как давно появилось это название?

- Что позволяет определять тепловизор в качестве измерительного прибора при обследованиях тепловых объектов?

- Чем отличается тепловизор, использумый в качестве измерительного прибора, от инфракрасного термометра?

- В каком инфракрасном диапазоне волн функционирует NEC TH5104?

- Какой диапазон измеряемых температур имеет тепловизор NEC TH5104?

- Какой порог чувствительности имеет тепловизор NEC TH5104?

- Предусмотрена ли связь тепловизора NEC TH5104 с компьютером?

Вопросы для повторения раздела

- Назначение ультразвуковых портативных расходомеров жидкости типа Portaflow.

- Какой принцип действия положен в основу ультразвуковых расходомеров жидкости типа Portaflow?

- Зачем в расходомерах жидкости Portaflow 300 используются 4 типа ультразвуковых датчиков накладного типа?

- Какие режимы измерений предусмотрены в расходомерах жидкости Portaflow 300?

- Предусмотрена ли возможность передачи данных от расходомеров Portaflow в компьютер и для каких типов?

- Назначение ультразвуковых толщиномеров.

- Какой принцип действия положен в основу ультразвуковых толщиномеров типа Sonagage II?

- Что характерно для датчиков ультразвукового толщиномера с увеличением рабочей частоты и какие типы этих датчиков можно применять при обследованиях систем теплоснабжения?

- Возможно ли применение ультразвукового толщиномера для измерения толщины осажденного слоя на внутренней поверхности трубопровода?

- Назначение термоанемометров типа Testo.

- Какой принцип действия положен в основу датчика скорости термоанемометра типа Testo?

- Что необходимо учитывать при измерениях скорости потока воздуха в трубопроводах?

- Можно ли применять термоанемометры типа Testo для измерения скорости потока воздуха при температурах за его диапазоном измерений температуры?

- Область применения измерителей относительной влажности и температуры воздуха.

- Что понимают под относительной влажностью воздуха?

- Какие типы датчиков находятся в зонде термовлагомера типа N 8004?

- Какой принцип действия положен в основу датчика влажности термовлагомера?

- Какую необходимо поддерживать в помещениях относительную влажность (согласно санитарным нормам) и при какой температуре?

- Назначение и область применения дифференциальных цифровых манометров типа C 95.

- Какой принцип действия положен в основу чувствительного элемента дифференциального цифрового манометра?

- Можно ли применять дифференциальные цифровые манометры типа C 95 для измерения скорости потока газа или воздуха?

- Какой минимальный порог чувствительности имеют цифровые манометры типа С 95 и что понимают под порогом чувствительности?

- С какими типами датчиков температуры функционируют микропроцессорные термометры N 9008?

- Какой принцип действия датчиков температуры, функционирующих с микропроцессорными термометрами N 9008?

- Можно ли измерять температуру воздуха, например, в помещениях, микропроцессорным измерительным прибором типа N 9008 с помощью его датчиков?

- Назначение и область применения инфракрасных термометров.

- Какие особенности характерны инфракрасным термометрам в сравнении с контактными термометрами?

- Какой порядок постоянной времени характерен для приемников инфракрасного излучения и сравните ее с постоянной времени контактных датчиков температуры?

- Какой принцип действия инфракрасного термометра?

- Назначение и область применения анализаторов количества и качества электрической энергии.

- Сколько измерительных каналов имеет электроанализатор AR.5 и для каких целей?

- Какие типы датчиков тока можно применять в случае, если невозможно использовать измерительные клещи?

- Предусмотрена ли возможность передачи данных от электроанализаторов в компьютер и имеется ли базовое ПО?

- Какое основное назначение у картриджей-программаторов и какие типы их существуют?

- Позволяет ли электроанализатор AR.5/AR.5М определять погрешности электросчетчиков без их отключения?

- Что такое «тепловизор» и как давно появилось это понятие?

- Что позволяет определять тепловизор в качестве измерительного прибора при обследованиях тепловых объектов?

- Чем отличается тепловизор, использумый в качестве измерительного прибора, от инфракрасного термометра?

- В каком инфракрасном диапазоне волн функционирует тепловизор NEC TH5104?

- Какой диапазон измеряемых температур имеет тепловизор NEC TH5104 и какой порог его чувствительности?

Глоссарий

Анализаторы количества и качества электрической энергии (электроанализаторы) типа AR.5 – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения, вычисления, регистрации и анализа качественных и количественных параметров переменного напряжения и тока, включая гармонические составляющие до 49-го порядка, в однофазных и трехфазных сетях.

Инфракрасные электронные термометры фирмы RAYTEK – микропроцессорные приборы, предназначенные для бесконтактного измерения температуры объектов.

Относительная влажность – отношение упругости (парциального давления) водяного пара, содержащегося в воздухе, к упругости насыщенного пара при той же температуре (выражается в процентах).

Порог чувствительности датчика (измерительного прибора) – это минимальное значение входной величины, на которое он реагирует.

Принцип действия инфракрасных термометров основан на определении температуры исследуемых объектов по их тепловому излучению.

Принцип действия термоэлектрических преобразователей, основан на функциональной зависимости термоэлектродвижущей силы от разности температур между спаями рабочими и свободными (рабочий спай находится на измерительном объекте).

Принцип действия ультразвукового расходомера основан на зависимости времени прохождения ультразвуковой волны (УЗВ) между источником и приемником УЗВ от скорости исследуемого потока жидкости.

Принцип действия ультразвукового толщиномера основан на измерении временной задержки между излучаемым ультразвуковым импульсом и принимаемым отраженным «эхо-сигналом».

Тепловизор (инфракрасной камера) – устройство для съемки изображений в инфракрасном диапазоне волн.

Тепловизионная система – устройство для получения видимого изображения объектов по их собственному либо отражённому от них тепловому (инфракрасному) излучению. Для тел с температурой в несколько десятков градусов характерно излучение в инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний, которое невидимо для человеческого глаза, но фиксируется различными приёмниками теплового излучения и определенным способом преобразуется в видимое изображение. В 70-х гг. XX столетия тепловизионные системы получили название тепловизоров, причём в них используются не только тепловые, но и охлаждаемые фотоэлектрические приёмники, которые способны воспринимать излучение с длиной волны до 5 … 6 мкм, а также пироэлектрические приемники и др. Рабочий диапазон спектральной чувствительности тепловизоров находится в одной из зон: 3 … 5,5 мкм и 8 … 14 мкм, соответствующих окнам прозрачности атмосферы и максимальной излучательной способности наблюдаемых объектов с наиболее используемым температурным диапазоном –50 … +500 оС .

Термовлагомеры – измерители влажности и температуры.

Термистор – полупроводниковый термопреобразователь сопротивления.

Ультразвуковые портативные расходомеры жидкости типа Portaflow – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения скорости потока и объемного расхода жидкости с помощью ультразвуковых датчиков накладного типа.

Ультразвуковые толщиномеры типа Sonagage – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения с помощью ультразвуковых датчиков толщины стенок трубопроводов и других объектов, доступ к которым возможен только с одной стороны и выполненных из однородного материала.

Цифровые измерители влажности и температуры типа N 8004 – комбинированные микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Цифровые манометры типа C 95 – микропроцессорные многофункциональные измерительные приборы с выводом информации на дисплей, предназначенные для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений жидкостей и газов, а также для определения скорости газовых и воздушных потоков с помощью пневмометрических трубок, например, типа Пито.

Цифровые термоанемометры типа Testo – комбинированные микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения скорости и температуры потока воздуха.

Цифровые термометры типа N 9008 – микропроцессорные приборы, предназначенные для измерения температуры объектов с помощью датчиков температуры типа термопар.

Литература

- Основная

- Кремлевский, П.П. Расходомеры и счетчики количества вещества. Кн. 1/ П.П. Кремлевский. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с.

- Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: учеб. для вузов по спец. «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов» / М.В. Кулаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 424 с.

- Дополнительная

- Большая советская энциклопедия/ гл. ред. А.М. Прохоров, – 3-е изд. – Т. 1-30. М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978.

- Инструкции по эксплуатации приборов для контроля и энергетического обследования систем теплогазоснабжения, кондиционирования, вентиляции и других инженерных систем зданий мобильной лаборатории энергоаудита на базе автомобиля ГАЗ-2705 (http://www.beta.ru/mobile_labs).

- Словарь по кибернетике/ под ред. В.С. Михалевича.– 2-е изд.– Киев: Гл. ред. УСЭ им. М.П. Бажана, 1989. – 751 с.

- Энергоаудит. Сборник методических и научно-практических материалов (Серия «Энергосбережение». Часть 1) / под ред. К.Г. Кожевникова и А.Г. Вакулко. – М.: Некоммерческое партнерство «Энергосбережение», 1999. – 224 с.

- http://slovari.yandex.ru.

- http://www.yandex.ru.